高频振动排痰系统参数

适应范适：用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者，辅助患者痰

液的排出。预防、减少呼吸系统并发症的发生；

产品组成：主机、双空气导管、背心式气囊、线控器、台车；

*压力范围：3－30mmHg，步进 1mmHg，压力27级可调；

工作频率:1－20Hz；

*工作噪声：正常工作≤65dB（A），最大功率工作≤75dB（A）；

时间调节：1－99min；

操作模式：8英寸液晶触摸屏和参数设置旋钮同步操作，同时具有紧急机械停止按键

工作模式：

1．常规模式，自动保存上次治疗参数，下次直接使用

2．循环模式，有根据不同体型设置的三种循环模式

3．梯度模式，有根据不同体型设置的三种梯度模式

4．自定义模式，可根据治疗具体差別，自定义更改治疗模式；

线控手柄功能：可通过线控手柄中断振动排痰；

*压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性；

咳嗽暂停功能：支持；

*治疗信息存储功能：具有储存和查询患者历史治疗信息的功能；

空气导管配置：双空气导管，可自动锁定；

背心气囊类型：背心式或胸带式气囊，各种规格型号可选；

背心气囊设计：背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装；

背心气囊内衬：可选择单人使用气囊内衬，避免交叉污染；

台车功能：标配台车。