胰岛素泵参数

1、U-100和U-40两种可选

2、短效和速效可选适于胰岛素泵的胰岛素

3、基础率

1）基础率分段：6/24/48段

2）基础率设置：自动分配基础率、个性化设置基础率

3）基础率设置范围：常规范围 0.01～35 U/h

4）临基率设置范围：速度设置范围为基础率设置值的0～250%，时间设置范围0～24小时

5）基础率增幅：0.01 U（1U等于0.01毫升）

6）基础率时差：正负9h可选

7) 基础率数字和柱状图结合显示

4、大剂量

1）立即输注：快速一键注射，可发声响计数

2）长餐模式：方波输注，双波输注

3）大剂量向导功能

4）大剂量预设：可预设三餐量、有防止老人重复打药模式

5）大剂量设置范围： 0.1～88U

6）方波设置范围：药量范围0～88 U，时间范围0～240分钟

7）大剂量增幅：0.1U

8）大剂量输注速度：可调

大剂量图片描述

5、装药排气

1）螺杆复位形式：自动复位，电机驱动

2）最大装药量：3.18 毫升(318U)

6、安全设置

1）剂量限制功能：每次大剂量限制、每小时基础量限制、日总量限制；日总量限制最大值 250U

2）保护功能：按键自动上锁、儿童锁防止误操作、医生凭密码设置、工程师凭密码设置

7、警示项目：

1）警示项目：蜂鸣报警（阻塞，低电量，低药量，无输注，药完）、按键声音、用餐提示、测血糖提示。

2）报警项目可选

3）堵塞剂量可调

4）低药量报警阈值可设

防水试验

8、其他：

1）输注管路接口形式：标准鲁尔接口

2）电池型号：3.6V可充电锂电池/1.5V可充电锂电池/7号（AAA）电池

3）防水功能：IPX8防水级别；整机防水、储药仓防水

4）记忆功能：

1)内置电池：防止断电参数丢失；

2)回顾功能：日总量回顾、大剂量回顾、基础率回顾、螺杆复位回顾、排气回顾，均可回顾50条。