腹腔镜清洗槽技术参数

1	技术要求

1.1	主体

1.1.1	台面、清洗槽、功能背板、干燥台：

1.1.1.1	材质要求：	采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥6MM，台面厚度≥70MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。

1.1.1.2	清洗槽形状要求：	清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，后端向内侧倾斜3度，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。

1.1.1.3	干燥台形状要求：	干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径≤5mm的圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑倒落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。

1.1.1.4	功能背板形状要求：	背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，为整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。背板规格高度：离地高度≤1.6m。

1.1.1.5	浸泡槽盖材质要求	采用透明亚克力并配有手柄，板材厚度≥4mm，能充分把浸泡槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。

1.1.1.6	清洗槽规格尺寸要求：	单方槽：                                                        ≤长720mm×宽750mm，内径长600mm×宽450mm×深240mm；              ≤长850mm×宽750mm，内径长715mm×宽450mm×深240mm；             ≤长1800mm×宽750mm，内径长300mm×宽600mm×深240mm；            双方槽：                                                       ≤长1410mm×宽750mm，内径长600mm×宽450mm×深240mm；

1.1.1.7	干燥台规格尺寸要求：	≤长1000mm×宽750mm；                                          ≤长750mm×宽750mm；                                            根据现场场地定制

1.1.2	柜体：

1.1.2.1	柜体形状要求：	采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm。

1.1.2.2	支架材质要求：	选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度1.5mm，高800mm，造型采用倾斜式设计，更符合人性化设计；底板采用PVC板，使用寿命更长，耐潮湿，不变形

1.1.2.3	柜门材质要求：	采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，更美观，非整体柜门设计，柜门颜色为天蓝色；柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。（提供相关的生产厂家及材质证明佐证材料）

1.1.2.4	柜体底板材质要求：	柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。（提供市级以上检验所的材质检验报告）

1.2	内嵌式超声波清洗槽

1.2.1	内嵌式超声波清洗槽要求：	超声波采用内嵌式设计，材质为优质SUS304不锈钢，四周应有橡胶减震胶条，与设备主体融合，且不占用更多的空间，工作频率：38～41KHz。（提供相关医疗器械注册检验报告佐证材料）

1.2.2	控制器要求：	采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。（提供实物照片佐证材料）

1.3	供排水、供气系统

1.3.1	供气系统

1.3.1.1	医用无油空气压缩机:要求	采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.9MPa 供气量：120L/min 储气量：36L  噪音≦50dB 电压：220V 输出功率：750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气；医用无油空气压缩机应与工作站主体为同一生产厂家，以便及时提供其相关售后保养服务。（提供相关医疗器械备案凭证佐证材料。）

1.3.1.2	中心气体处理器要求:	无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）, 专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。

1.3.1.3	空气过滤器	对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度为0.3μm，可更换滤芯。

1.3.1.4	供气管路要求：	采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长，外径【7.9，8.1】mm，内径【5.4，5.65】mm，耐压≥15kg。

1.3.2	高压清洗喷枪

1.3.2.1	高压水枪材质及功能要求：	枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。

1.3.2.2	高压气枪材质及功能要求：	枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，特殊订制的内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或吹内镜的注水注气孔时气会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.7Mpa，由中心气体处理器精确调控气压。

1.3.3	供排水系统、不锈钢水龙头、不锈钢落水器

1.3.3.1	供水管路要求：	所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀，外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。（提供产品实物照片）

所有给水管采用优质SUS304不锈钢冷、热水管材和管件，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用采用卡压式连接施工工艺，真正杜绝跑、冒、滴、漏。外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。（提供产品实物照片）

1.3.3.2	排水管路要求：	所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，绝不使用任何PVC-U排水软管，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏，管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨，。外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。（提供产品实物照片）

1.3.3.3	排污型水质处理器要求：	安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；无需更换滤芯。

1.3.3.4	自动/手动双控水源控制要求：	自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率20W，工作压力：0~0.8MPa

1.3.3.5	不锈钢水龙头	国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。（提供产品的材质检验报告和国家级产品检验报告，两份检验报告均提供打印版和红章扫描电子版。）

1.3.3.6	ABS塑料落水器	独立开模制作的全优质ABS复合材料落水器，密封圈采用进口橡胶，使用寿命更长。

1.4	其他附件

1.4.2	手套盒：	铝制手套盒，可放置各种不同的手套

1.4.3	纱布盒：	铝制纱布盒，可放置10cm×10cm纱布块不少于20块；

1.5	整体参数

1.5.1	设备用电要求：	电压：220V±22V 频率：50Hz±1Hz  电气安全性能符合GB4793.1-2007、GB14710-2009的要求。（提供相关检验报告佐证材料）

1.5.2	设备功率要求：	2.5kVA

1.5.3	设备噪音要求：	设备正常工作时，噪音应不大于70dB。（提供相关检验报告佐证材料）

1.5.4	设备水源要求：	流动水标准医疗机构应提供符合规范中要求的医疗用水，水压0.3~0.4MPa

1.5.5	可适应性要求：	室外环境温度：-20℃～50℃  室内工作环境温度：-5℃～40℃   相对湿度：≤90%

1.5.6	安装要求：	"1.医疗机构应保证进行清洗消毒的房间必须通风良好，且室内为负压，换气次数为10次/h，外气量2 次/h，如有必要需提供排风口用于设备的排风。                                                                                                                     2.医疗机构需在设备安装前预留符合设备要求的进水口、排水口以及电源口。                                                                                                                  3.设备的供水管路、控制系统、电路系统等均免费安装调试，并对操作人员进行免费使用培训。

"

2	标准功能配置（此配置为单套4槽标准配置，可根据医院的情况进行修改）

名称	单位	数量	备注

2.2.	槽盖	个	1

2.3	前置过滤器	个	1

2.4	不锈钢水龙头	个	4

2.5	内嵌式超声波清洗槽	个	1

2.6	供排水、供气系统	点	4

2.7	医用无油空气压缩机	个	1

2.8	中心气体处理器	个	1

2.9	高压水枪	个	2

2.10	高压气枪	个	1

2.11	手套盒、纱布盒	个	2