低频脉冲治疗仪（原名：产后康复综合治疗仪）参考参数

一、主要功能

适用于对产后泌乳不足、乳腺管不通、子宫复旧不良、产后排尿困难病症的辅助治疗。

二、商务部分

1、入选2011版第一批国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品

2、被中国质量检验协会评定为“全国质量检验稳定合格产品”和“全国质量信得过产品”；

3、通过ISO9001质量管理体系认证和ISO13485医疗器械质量管理体系认证。

4、生产厂家被认定为省级著名商标，拥有产后康复综合治疗系统软件证书。

三、主要技术性能

（1）工作电压：AC 220V22V； 50Hz1Hz。

（2）安全类型：I类  BF型。

（3）工作环境温度：﹢10℃～﹢40℃，相对湿度：30%～75%；

（4）输入功率：≤35VA。

（5）10.2寸24位彩色触摸TFT液晶屏，分辨率800600。

（6）内置电子版产品使用说明书，方便医护人员操作使用，保养维护。

(7)ARM7TDMI内核处理器。

（8）脉冲输出是主频率为833 Hz的复合波，允差为±15%，治疗项目不同调制频率不同。

（9）脉冲输出幅度：共75档，连续可调，幅度范围：0～70Vp-p，允差为±10%。

（10）治疗时间为0-90分钟可调，允差为±30秒，以5分钟为单位递增或递减。

（11）治疗结束后有声讯提示。

（12）各治疗输出线及手柄控制器连接线长度≥1.5m。

（13）手柄控制器功能：可控制输出脉冲强度的增加，减小，启动和暂停。

（14）输出预回零功能：电源中断后再恢复时，没有输出。

（15）治疗输出为三通道输出，三个输出通道的输出强度可分别设置，互不干扰。

（16）治疗项目选择为中文处方式触摸方式

（17）具备10个治疗项目功能，电脑人性化控制，治疗项目﹑时间﹑ 强度以及附件如何选择，电脑程序将予以提示。

（18）可配专人专用电极，一次或多次使用，清洁卫生，避免交叉感染

四、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 治疗仪主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | 治疗输出线 | 1套 |
| 4 | 乳房专用电极片 | 2片 |
| 5 | 腹部专用电极片 | 2片 |
| 6 | 圆形电极片 | 2片 |
| 7 | 固定带（选配） | 2条 |
| 8 | 线控器 | 1套 |
| 9 | 保险管 | 2个 |
| 10 | 产品说明书 | 1本 |