乳腺动力治疗仪参考参数

一、 二路各四种输出电流:

1)、变频波

频率: 450HZ-1800HZ范围内呈不规则变化的等幅双向方波;

输出电流: 在额定负载阻抗500欧姆时，最大输出电流不小于50mA。 输出电流极限不大于60mA; 并在最大与最小输出范围内连续可。

2)、疏密波

频率: 450HZ与1000HZ每秒等时交替出现的等幅双向方波电流;

脉冲宽度: 450Hz为1.1ms ;1000HZ为0.5ms;

脉冲电量:  输出幅度最大时，每一个脉冲电量大于7μC;

最大输出有效值: 小于40v;

开路峰值电压: 开路时输出电压峰值不大于40V;

最大输出能量: 单个脉冲最大输出能量不超过300mJ;

电源中断复通: 当电源中断后再恢复时，治疗仪没有电流输出;

输出幅度调节: 连续均匀，最小输出不大于最大输出的2%。

3)、中频

中频1波: 频率为2000HZ等幅双向方波电流；

中频2波: 频率为10KHZ等幅双向方波电流；

输出电流: 额定负载阻抗为500欧姆时，最大输出电流不小于50mA；输出电流极限不大于60mA；并在最大与最小输出范围内连续可调；

输出电流的稳定度: 输出电流变化率不大于5%。

- 二、 输出磁场

磁场发生器输出频率为50次的单向脉动磁场。在磁极面上方126mm×56mm×40mm 范围内，磁场强度B的范围为3mT≤B≤300mT；

- 辅助热疗温度：磁头辅助热疗温度不大于45℃。