小儿心电监护仪招标参数

1、进口品牌；

2、主机与显示器一体化设计，低功耗，无硬盘、无风扇设计，启动快、故障率低，不影响层流净化；

3、彩色医用A级TFT触摸液晶显示器，≥8英寸，分辨率≥800\*600；

4、中文操作界面，波形及数字的位置，大小可变化；大字显示等多种屏幕显示方式，波形可冻结；

5、通过7M3级别院外转运测试，具有极强的防摔、防潮、抗干扰能力。

6、基本参数：心电/呼吸、脉搏、血氧、无创血压、一路有创、一路体温功能，可选配呼吸末二氧化碳，第二路有创压和第二路快速体温，麻醉气体监测；

7、可监护成人、儿童、新生儿；

8、具有水平趋势图，可以很直观的来观察病人在短期内的各项参数的变化；

9、防低灌注、防运动伪差血氧饱和度监测，可显示监测部位的灌注指数，对血氧饱合度准确性做出评估；含硅胶指套式血氧探头，佩戴舒适、无过敏反应；

10、采用5个电极片可12导联心电同屏、同步、实时显示，12导ST段数据。可连续检测QT/QTc参数；

11、12导联ST 环状图，以图形形式标记12导联ST值，实时更新，并可显示趋势。

12、48小时图形和表格趋势存储；

13、三级智能报警，按严重程度分级的声音报警,带彩色编码的报警信息、报警的参数数值闪烁，明显的不同颜色（红、黄、绿）的报警灯；

14、接口包括：外接护士呼叫系统接口，USB软件升级接口和以太端口以标准的HL7格式输出监护数据；

15、配锂电池供电3小时以上。