过氧化氢消毒灭菌器技术参数1

1、工作条件:

工作环境温度：10-40℃，湿度：20-80％

2、基本要求：

2.1气体涡流雾化技术，无需压缩机和压力管路。

2.2可使用消毒剂浓度≤10%，对枯草杆菌芽孢(ATCC9372)的杀灭对数值>5,提供CMA认证第三方机构的检测报告。

2.3 内置高精度注液泵主动供液（非虹吸式供液），喷雾速率5-35mL/min任意可调。

2.4配套消毒剂不含银离子等添加物，能够完全降解，无残留。

2.5消毒剂有效期不少于2年，对人和动物无毒害，分别提供省级或以上疾控中心对经口毒性和吸入毒性的测试报告。

2.6设备和配套消毒剂的备案信息均在全国消毒产品网上备案信息服务平台可查询。既可用于室内空气消毒，也可用于硬质物体表面消毒。

3 软硬件参数：

3.1 采用彩色触摸屏操作和参数设定，全中文操作界面。

3.2 软件具有三级权限管理，有效区分各级别人员的操作，保证灭菌过程的可追溯性。

3.3 自动记录每次消毒的参数，记录数据包括但不限于时间、操作者、房间容积、消毒剂量等，可随时查询。

3.4 可存储不少于10个房间的消毒参数，一键启动,无需每次设定。

3.5 可无线遥控，遥控距离不小于10米。

3.6 可以延时启动，延迟时间任意可调，保障使用安全。

3.7 软件可根据设定房间大小和消毒剂使用量自动计算喷雾时间，并在主屏显示。

3.8喷嘴具有6风道，出口风速大于80m/s，有利于大空间扩散。

3.9 外置式消毒液罐，容量≥1升。