过氧化氢消毒灭菌器技术参数2

1、工作条件:

工作环境温度：10-40℃，湿度：20-80％

2、基本要求：

2.1气体涡流雾化技术（非加热汽化），无需压缩机和压力管路。

2.2能够对细菌芽孢达到6个对数杀灭。提供有CMA资质的第三方机构出具的该型号设备对枯草杆菌芽孢(ATCC9372)杀灭效果的检测报告。

2.3最大消毒空间可达400m3以上，以上述检测报告为依据提供说明文件。

2.4 内置高精度注液泵主动供液（非虹吸式供液），喷雾速率5-35mL/min任意可调。

2.5 平均喷雾粒径小于1微米，提供第三方测试数据。

2.6设备和配套消毒剂的备案信息均在全国消毒产品网上备案信息服务平台可查询。既可用于室内空气消毒，也可用于硬质物体表面消毒，提供查询截图。

2.7配套消毒剂有效期不少于2年且对人和动物无毒害，分别提供省级或以上疾控中心出具的有效期、吸入毒性、皮肤刺激性的测试报告。

3 控制系统：

3.1 彩色触摸屏操作和参数设定，全中文操作界面。

3.2 可无线遥控，遥控距离不小于10米。

3.3 软件具有三级权限管理，有效区分各级别人员的操作，保证灭菌过程的可追溯性。

3.4 可存储不少于10个特定房间的消毒参数，一键启动。无需每次设定消毒参数。

3.5 可以延时启动，延迟时间任意可调，保障使用安全。

3.6 内置软件可自动计算喷雾时间，自动启停无需人为干预。

4硬件参数：

4.1配置数据存储和查询功能，灭菌全过程数据可记录。

4.2喷嘴具有6风道，出口风速大于80m/s，有利于大空间扩散。

4.3设备外壳材料为不锈钢加防腐蚀涂层。

4.4 消毒液罐容量不少于5升。

4.5 带脚轮，方便移动。