# 脑电仿生电刺激仪技术参数

1.额定输入功率：80VA。

2.一路磁场输出、一路小脑顶核电刺激输出和两路肢体电刺激输出。

3.磁场输出性能：

- 3.1变频磁场感应频率有5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz六种频率输出，允差±1Hz。

- 3.2定频模式：设有定频模式，可在六种频率中选定任一频率输出。

- 3.3变频模式：设有变频模式，可自动连续变频，自动切换一次需10s允差±1s。

- 3.4磁感应强度：每个电磁体磁感应强度分两档输出，弱档：3mT～13mT；强档：13mT～25mT；

- 3.5治疗时间可分20min和30min两档，允差±1min。

- 4.小脑顶核刺激性能：

- 4.1治疗仪输出波形有：连续波、疏密波、轻捶波、按摩波E1、按摩波E2、按摩波E3。

- 4.2连续波、疏密波、轻捶波为非对称双向三角尖波，性能有：

- a）脉冲周期范围：0.01s～2.0s可调，允差±10％；

- b）密波频率：疏波频率＝5:2。

- 6.3按摩波E1是由三角波对轻捶波进行幅度调制波形，性能有：

- a）调制波为三角波，周期：20ms～240ms可调；

- b）调幅度为100％，允差±15％。

- 4.4按摩波E2是由锯齿波对轻捶波进行幅度调制波形，性能有：

- a）调制波为锯齿波，周期：20ms～240ms可调；

- b）调幅度为100％，允差±15％。

- 4.5按摩波E3由变宽度的连续波、变周期的轻捶波、疏密波组成。

- 4.6输出脉冲强度为：0～42Vpp，允差±10％，分0～99级可调（负载电阻500Ω）

4.7小脑顶核电刺激治疗时间为20min，允差±1min。

- 5.肢体电刺激性能：

- 5.1工作频率范围：2kHz～6kHz，单一频率允差±10%。

- 5.2调制频率范围：0～150Hz，单一频率允差±10%。

- 5.3调制波形：正弦波、方波、三角波、尖波、指数波、锯齿波、等幅波。

- 5.4调制方式有连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

5.5肢体电刺激处方35个。

- 5.6输出电流不大于100mA，分0～99级可调（负载500Ω）。

- 5.7加热电极板表面温度范围：38℃～55℃，分六档可调，允差±15%

- 5.8中频治疗时间已在处方中，治疗时间结束，有蜂鸣器提示音，并停止输出，允差±1min。

- 6.电源电压波动

- 电源电压波动±10%对刺激器的输出幅度、脉冲宽度或脉冲重复频率造成的影响，必须不大于±10%。

- 7.输出峰值电压：在开路条件下测量时，输出峰值电压不得超过500V。

- 8.运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。

- 9.电极线和电极板：电极线要选购至少具有一类备案凭证的产品，电极板要选购具有医疗器械产品注册证的产品。