# CPM机技术参数

# 技术特性

- 额定电压：a.c.220V  额定频率：50Hz；

- 额定输入功率：30VA。

- 伸展角度与屈曲角度最大调节范围为0～125°，级差3°，其中123°～125°级差2°，角度不大于50°时，允差±5°；角度大于50°时，允差±10%。

- 角度运行速度8档可调，最小角速度为1.5°/s，最大角速度为3.6°/s。级差0.3°/s，允差±20%。

- 训练时间0～240min可调，级差10min，允差±10%，时间结束会有提示音。

- 训练支架调节范围： 大腿支架长度可调范围220mm～490mm,小腿支架长度可调范围250mm～550mm，允差±10%。

- 数码电路微电脑控制

- LCD 大屏幕液晶显示运动角度、速度、时间

- 过载自动反转保护

- 膝、踝、髋关节均可活动

- 11.提供下肢关节被动训练仪医疗器械注册证。