- 自体血液回收机技术参数

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 一、 | 适用范围：自体血液回输机能对自体同源的血液进行收集、清洗及回输，适用于各类手术。 |
| 二、 | 技术要求（技术参数和功能）及配置 |
| 2.1 | 智能化控制，能适应长时间不间断连续运行 |
| 2.2 | 机器轻巧，结构紧凑，便于移动 |
| 2.3 | - 具有四种操作模式：自动模式、手动模式、紧急模式（即刻开始连续回输）、应急模式 |
| 2.4 | 具备术中患者血液收集、洗涤、和回输功能 |
| 2.5 | - 界面显示：全中文操作界面，图文数据显示；10.4寸真彩触控显示屏，360°自由旋转 |
| 2.6 | - 无残留原血设计（三个蠕动泵设计专利） |
| 2.7 | - 紧急模式血液处理时间：15秒内可实现连续回输 |
| 2.8 | - 双CPU系统：显示和处理速度更快 |
| 2.9 | 具备储血器液面检测功能: 能够根据储血器液面状态进行智能响应，包括停泵等待、待机等待、启动离心系统等待，最大限度保护红细胞不被破坏和流失 |
| 2.10 | 具有气泡检测功能 |
| 2.11 | 具有红细胞血层检测功能 |
| 2.12 | 具有自动启动进血功能 |
| 2.13 | 具有离心杯漏液检测功能，并自动启动停机保护 |
| 2.14 | 具有血液洗净度检测功能 |
| 2.15 | 具有离心井盖锁检测功能 |
| 2.16 | 具有防红细胞流失自动调节功能 |
| 2.17 | 具备断电保护功能，接入电源后能继续断电前的工作 |
| 2.18 | - 设备内置标准打印机，并具备USB接口，能够存储设备历史运行信息及数据，容量大于32G |
| 2.19 | - 自带负压吸引系统 |
| 2.20 | - 配置手持终端系统，使用人在房间内任何角度可以操从设备。 |
| 2.22 | 适用多种规格的离心杯，如125、225毫升等 |
| 2.23 | 蠕动泵流量范围：50-1000ml/分 |
| 2.24 | - 具有预冲功能，保护红细胞，标准清洗液量1000ml，根据洁净度检测，可动态增加，确保清洗质量 |
| 2.25 | 离心电机转速可调，转速范围2000-5650转/分 |
| 2.26 | 红细胞回收率≥96％ |
| 2.27 | 抗凝剂(肝素)清除率≥97% |
| 2.28 | 处理后的红细胞压积≥66% |
| 2.29 | 自体血液回输常规处理时间：3-5分钟/周期 |
| 2.30 | 机器噪音：≤60分贝 |
| 2.31 | 软件具有更高更多样化的升级空间，功能强大 |
| 2.32 | 设备报警功能：符合 YY 0709-2009 医用电气设备 第1-8部分:安全通用要求 并列标准:通用要求,医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南 |
| 2.33 | 提供仪器的详细配置清单 |
| 2.34 | 提供产品注册登记证 |