**经颅磁肢体电治疗仪技术参数**

1. 额定输入功率：155VA。
2. a.c.220V±22V，频率50Hz±1Hz
3. 一路磁场输出，两路中频电刺激输出
4. 磁疗

 4.1输出模式：

1. 定频模式：1～6模式可选择固定频率
2. 变频模式：每10秒频率自动变动一次，1～6模式依次循环变化

 4.2输出强度变化：按正弦规律变化

 4.3峰值磁场强度

a)每个电磁体磁场强度分两档输出：弱档：7mT2mT；强档：14mT4mT。

b)距离磁体中心5cm以外距离处，磁场强度小于0.5mT。

4.4振动功能：振动周期2s,振动持续时间0.2s

4.5治疗时间：20min和30min两档，初始默认治疗时间20min.

4.6磁体数量及尺寸

 a)大治疗帽1块大号磁体和8块小号磁体；

 b)小治疗帽1块大号磁体和5块小号磁体；

 c)圆形电磁体，电磁体大号外径80mm，小号外径52mm,厚20mm;

1. 中频电刺激

5.1工作频率范围：2KHz～8KHz

5.2载波波形;方波。

5.3调制频率范围：0～150Hz

5.4调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、等幅波、尖波、梯形波。

5.5调制方式：连续、断续、变频、交替调制。

5.6调幅度：25%、50%、75%、100%

5.7输出电流有效值：60.6mA，分0～99级可调

5.8中频电刺激治疗时间：20min或30min

5.9中频电刺激治疗处方35个。