颈腰椎治疗多功能牵引床技术参数

1、电源电压：220V±22V   50Hz±1Hz

2、额定输入功率：100VA

3、腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10mm

4、腰椎牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s

5、腰椎牵引力：0～990N范围内连续可调，牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值

6、持续牵引时间：0～9min范围内设定，级差1min，误差不大于30s

7、间歇时间：0～9min范围内设定，级差1min，误差不大于30s

8、颈椎牵引力：0～300N范围内连续可调，牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值

*9、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm

10、颈椎牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s

11、成角动作范围：-10°～+30°连续可调，允差±2°

*12、旋转动作范围：左右各25°连续可调，允差±2°

*13、腰部热疗温度：≤50℃，允差±3℃

14、三维立体牵引，可做平面纵向牵引、上成角牵引、下成角牵引、自动摇摆侧扳牵引，上述三种功能可单独使用，也可组合使用；具有八种不同牵引模式； 牵引力自动补偿功能；

15、20种治疗方案存储并读取；

16、颈腰椎一体化牵引，可以针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引；

17、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键）。