动态心电图系统及动态心电图机采购参数

1、记录器技术参数：

1）导联数目：12导联。

2）数字式无压缩记录，12导联模式可提供24小时、48小时两种记录时间选择（在记录器上直接设置），12导联模式可记录3天。

3）存储采样频率最高1024点/秒，可在记录器上调整采样选择，长时间或高精度。

4）16位A/D转换精度，需提供注册检测报告证明。

5）记录器自带独立起搏检测通道，无需设置起搏开关可完成起搏信号自动检测和记录。

6）记录器带LCD液晶，可同时显示3个导联波形、文字和各种提示信息，记录过程中能实时查看心电图波形；

7）记录器提供电池电量、导联线连接、闪存卡等自动检测功能，能够提示电池电量不

足，导联线干扰和闪存卡不良等报警。

8）记录器具有实时时钟功能，时钟显示年、月、日、时、分、秒。

9）具有数据保护功能，对未经分析的数据提供删除提示，防止错误删除病人数据。

10）存储介质：采用通用型SD闪存卡存储，存储容量不少于4G，最大32G。支持数据线和读卡器两种通讯方式，24小时数据回放小于10秒。

11）电源：1节7号电池。

12）重量不超过60克（含电池）。

2、分析软件功能：

1）12导联心电图同步显示和分析，兼容3导联心电数据分析功能；

2）提供分析参数的重新设置，根据不同的临床需求可以进行分析功能的场景设置，以

便实现分析的流程化。

3）采用多级模板分析技术，提供总模板、二级子模板和心搏三级分析和编辑功能。总

模板包含房早、室早、正常、逸博、伪差、起搏、未知等类型，具有模板叠加功能。

4）提供心搏叠加显示窗口，可以将总模板内心搏列队显示，互相对比，对归类错误的心搏一目了然，同时提供对心搏叠加显示窗的心搏提供重新归类的编辑功能。

5）提供反混淆（DEMIX）心搏叠加分析功能，提供1000/2000等多个心搏叠加显示和分析，对自动归类错误以及疑难的心搏提供很好的判断工具。

6）具有心率变异性(HRV)分析功能，包括时域，频域分析和LORENZE散点图分析；提供5分钟、24小时心率变异性分析数据及图表。

7）具有专门程序提供房颤、房扑自动分析功能。独特的心搏能量分布谱技术，R-R Trend趋势图和瀑布图鉴别阵发性房颤技术，提供独立的房颤、房扑报告。

8）强大的起搏器分析功能，适用AAI、VVI、DDD等多种起搏器，提供独立起搏分析报告。

9）独立的12导联ST重扫描分析功能，包括趋势图、表格和支持性报告，提供独立的ST段分析报告，提示升高/压低时间以及导联分布。

10）心率震荡（HRT）分析功能；

11）具有心向量和心室晚电位分析功能；

12）提供T波电交替分析功能；

13）提供睡眠呼吸暂停综合征分析功能；

14）提供心率减速力分析功能；

15）软件提供散点图反向编辑、并且提供模板内散点图反向编辑功能，防止其他模板心搏干扰。

16）模板中有单QRS和片段图两种看图方法；方便医生快速修改查看心电图。

17)软件提供直方图反向编辑，并且提供模板内直方图反向编辑功能，防止其他模板心搏干扰。