胰岛素泵技术参数

- 适用范围：可用于儿童、未成年人、成年人糖尿病患者

- 2.基础率分段：24段和48段

3.基础率快设数据库：6段法数据库和24段法数据库

4.基础率设置最小步进量：≤0.05u/h

5.有基础率校准功能、临时基础率功能、大剂量预设功能、大剂量向导功能、方波大剂量功能、大剂量输注速度可调功能、用餐提示功能

6.日总量大于等于150U

- 7.装药方式：螺杆自动复位，自动计算所装药量

- 8.大剂量回顾记录：≥50条

- 9.基础率回顾记录：≥50条

- 10.日总量回顾记录：≥50条

- 11.排气记录：≥50条

- 12.报警记录：≥50条

- 13.防水等级标准：IPX8