无创血流动力检测系统参考参数

一、功能要求：

1、提供阻抗心电图、心阻抗微分（dZ/dT）、心阻抗图（dZ）3道波形显示；

2、具有心率、左室射血时间、胸液传导性、射血期收缩指数、射血前期、变力状态指数、心脏指数、心搏指数、心输出量、心搏量的趋势图；

3、可打印波形、数据、表格、图形趋势等报告。

二、主要性能指标（包括测量参数）：

1、心率(HR) ：测定制范围40 bpm～220 bpm；

2、心搏量（搏排量SV）：测定制范围10mL/～500mL；

3、心搏指数（每搏指数SI）：测定制范围15mL/m2～140mL/m2；

4、心输出量（心排量CO）：测定制范围1.5L/min～30L/min；

5、心脏指数(CI) ：测定制范围1.4L/（min•m2）～8.7L/（min•m2）；

*6、胸液传导性（胸液水平TFC）：测定制范围0.020/Ω～0.080/Ω；

*7、左室射血时间（射血时间LVET）：测定制范围220ms～360ms；

8、射血期收缩指数(EPCI) ：测定制范围0.020/s～0.080/s；

9、射血前期（PEP）：测定制范围50ms～120ms；

*10、变力状态指数(ISI)：测定制范围0.50/s2～1.70/s2。