| 需求清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 需求数量 |
|  | - 电动妇产综合手术台（核心设备） | - 张 | - 1 |
|  | - 电脑型胎儿监护仪（核心设备） | - 台 | - 1 |
|  | - 胎儿监护仪（核心设备） | - 台 | - 1 |
|  | - 婴儿体重秤 | - 台 | - 2 |
|  | - 超声波身高体重秤 | - 台 | - 1 |
|  | - 经皮黄疸仪 | - 个 | - 1 |
|  | - 多普勒胎心仪 | - 个 | - 3 |
|  | - 不锈钢治疗车 | - 台 | - 2 |
|  | - 转运平车 | - 台 | - 1 |
|  | - 产科低频治疗仪 | - 台 | - 2 |
|  | - 气压治疗仪 | - 台 | - 1 |

技术参数要求

- 一、电动妇产综合手术台

- 1.供妇产科分娩，妇科手术，诊断及检查，包括紧急剖腹产在内的多种医疗功能的新一代产床；

- 2.床面长度：≥1850mm，宽度：≥600mm；床面最低高度：≥700mm；

- 3.采用脚踏板操作系统，背板折转角度：-5±2°～70±5°；

- 4.动力系统噪音低、性能稳定；

- 5.★辅助台可外摆或取下，可提供无菌台操作面板，也可以作为婴儿处置台。辅助台尺寸：长度650mm±30mm、宽度 620mm±20mm；

- 6.★搁手板可上下翻动，产妇分娩时可上折作为护栏使用，搁手板外摆角度：≥90°,搁手板所用滑轨厚度≥9mm,宽度≥29mm；

- 7.★所有外罩，台面板，污物盆，均为工程塑料制作。（污水盆尺寸：≥468mm*338mm*125mm）；

- 8.床垫外层采用阿基里斯PU皮，模具发泡、一次性成型，表面无缝，污水无法渗透，便于消毒，防止感染；

- 9.★配有搁手板2个、搁腿架2个、腰部扶手2个、脚蹬2个、污物盆1个、移动不锈钢污物盆1个；

- 10.★产品需通过ISO9001及13485质量体系认证；

- 11.产品使用寿命≥8年；

- 二、电脑型胎儿监护仪

- 1.监护参数：胎心率、宫缩、胎动；

- 2.整机一体化，推车式设计，可灵活移动；

- 3.★可同时监护两个孕妇，双床位功能监护独立操作，互不影响；

- 4.★胎心率测量范围：30～240BPM；

- 5.★宫缩压力测量范围：0-100相对单位；

- 6.胎动：手动或自动；

- 7.配有打印机，打印速度可调，可用A4、B5纸打印；

- 8.胎心探头和宫缩探头至少采用1套有源探头，捕获信号能力高；

- 9.胎心率探头参数：12晶片探头，超声发射频率：2MHz;

- 10.★配备专家分析软件或自动诊断功能，至少涵盖NST、Fischer、CST等多种自动评分方法；

- 11.带数据储存功能，数据库可保存至少5万个档案，并可随时调出回访；

- 12.显示器全中文界面；

- 13.★至少具有探头离位、监护异常等报警功能；

- 配置清单

| - 序号 | - 配件名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 主机 | - 套 | - 1 |  |
| - 2 | - 超声探头 | - 套 | - ≥2 |  |
| - 3 | - 压力探头 | - 套 | - ≥2 |  |
| - 4 | - 胎动探头 | - 套 | - ≥2 |  |
| - 5 | - 电源线 | - 条 | - 1 |  |
| - 6 | - 腹带 | - 条 | - 4 |  |
| - 7 | - 接地线 | - 条 | - 1 |  |
| - 8 | - 说明书 | - 份 | - 1 |  |
| - 9 | - 主机保修卡 | - 份 | - 1 |  |
| - 10 | - 合格证 | - 份 | - 1 |  |
| - 12 | - 显示器 | - 个 | - 1 |  |
| - 13 | - 品牌彩色打印机 | - 个 | - 2 |  |
| - 14 | - 打印纸 | - 包 | - ≥1 |  |
| - 14 | - 耦合剂 | - 瓶 | - ≥1 |  |

- 三、胎儿监护仪

- 1.监护参数：胎心率、宫缩、胎动；

- 2.胎心率测量范围：30～240BPM；

- 3.宫缩压力测量范围：0-100相对单位；

- 4.胎动：手动或自动；

- 5.能实现胎儿心率的实时相关运算和模式识别，保证检测到的胎心率准确、可靠；

- 6.彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥10英寸，可翻转；

- 7.★内置热敏打印机或高寿命热阵列打印机，打印纸宽度≥150mm,打印纸可选用其他厂家，不固定原厂使用，可设定打印时间；

- 8.★至少具有探头离位、监护异常等报警功能；

- 9.★具备双胞胎监护功能；

- 10.标配或可选配内置电池。

- 四、婴儿体重秤

- 1.测量范围:体重至少包含0-20kg，分度值≤20g，身高至少包含350-700mm，分度值小于等于1mm;

- 2.供电方式：电源适配器或内置蓄电池；

- 3.具有清零功能，一键去皮功能；

- 4.具备医疗器械许可证和注册证。

- 五、超声波身高体重秤

- 1.★操作方式:全自动测量，必须具备语音播报功能。

- 2.身高测量方式:超声波测量；

- 3.体重测量方式:精密平衡梁式压力传感器称重；

- 4.液晶显示，显示屏≥5.0英寸，至少1024*600分辨率；

- 5.★测量范围:身高至少包含20-200cm，体重至少包含2-200kg；

- 6.★精确度:身高:±0.5cm，体重:±0.1kg；

- 7.外形设计:机身可折叠式，便于外出时携带。

- 六、经皮黄疸仪

- 1.用于新生儿、婴幼儿黄疸（经皮胆红素值）测定；

- 2.光源：疝气灯或LED发光二极管；

- 3.检测方式:光反射式；

- 4.显示方法:3位数字（小数点后一位）液晶显示；

- 5.★两种单位同时显示，可同时显示:mg/dL、umol/L；

- 6.液晶显示，方便夜间使用；

- 7.平均测量功能：自动计算1-5次平均值，同时显示2-5次的测试值和平均值；

- 8.可存储至少100条数值；

- 9.★充电满后至少使用700次；

- 10.示值误差:00-15±1mg/dL；

- 七、多普勒胎心仪

- 1.手持式紧凑设计，一手可以掌握，内置电池，可不接电源使用；

- 2.★超声工作频率≥2MHz±15%；

- 3.探头与主机分体设计，探头可独立更换；

- 4.★胎心率检测范围50-230bpm；

- 5.★在探头表面200mm的距离处，灵敏度＞90db；

- 6.高灵敏度探头，可检测9周胎儿心率；

- 7.电源:内置充电电池可充电使用；

- 8.具有自动报警和电量低报警功能；

- 八、不锈钢治疗车（带抽屉）

- 1.规格:≥650*550*870 (mm)(±10mm)；

- 2.车体材质304不锈钢；

- 3.双抽，不锈钢抽屉拉手；

- 4.双层台面，三围护栏；

- 5.双污物桶；

- 6.底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮≥中75mm，两只带刹车，两只不带刹车，推行灵活，转向准确高端脚轮，前两轮带刹车。

- 九、平车

- 1.产品规格:≥1900mm*630mm*710mm±10mm

- 2.材质:车架采用优质不锈钢管，壁厚度≥1.5mm，焊接成型

- 3.车分上下架，上架为可移动不锈的担架面，配床垫、安全带和不锈钢输液架;下架为车架，下架对角配有输液架插孔，下架配篮筐

- 4.车配有2只5寸丝杆万向静音轮，且带刹车，2只充气式大轮，称重强，推动时脚轮转动灵活、无卡塞现象，带刹车装置，高耐磨，稳定性好

- 5.有效载荷:≥200KG

- 十、产科低频治疗仪

- 1.脉冲频率800±80Hz；

- 2.输出脉冲宽度为0.4ms±25%；

- 3.输出通道：四通道独立输出，可同时多人或多部位治疗，前置插孔；

- 4.最大输出幅度有效值治疗时最大输出有效值不大于33V；

- 5.输出波形为梯形波、三角形波、钟形波、锯齿波等;

- 6.输出波形梯形波、三角形波、钟形波等;

- 7.★电极片要求电极片使用原产硅胶电极片，可适用于非原厂以外的电极片；

- 8.显示为≥7寸液晶屏；

- 9.时间设置0min-60min连续可调。时间设定:25分钟、50分钟等治疗时间；

- 10.治疗项目：具有催乳、疏通乳腺管、防止乳腺小叶增生、术后镇痛、盆腔炎辅助治疗、子宫复旧、盆底修复等；

- 11.外观要求推车式，使用静音脚轮。

- 十一、气压治疗仪

- 1.用途:适用于肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿；

- 2.压力范围：至少包含8-200mmHg,连续可调 ；

- 3.操作：≥5寸彩色全触屏；

- 4.气囊配置：至少配置三腔以上双下肢气囊；

- 5.治疗模式：≥9种充气治疗模式；

- 6.时间设定模式:治疗时间1-99min可调，范围内可连续可调，支持不间断治疗；

- 5.具有过压保护功能或独立泄压功能；