	需求清单及预算

	序号
	设备名称
	单位
	需求数量
	采购预算

	
	血液透析机（双泵）
	台
	1
	38.6万

	
	血液透析机（单泵）
	台
	1
	


血液透析机（双泵）
1.★适用于血液透析、在线血液滤过（HF-online）、在线血液透析滤过（HDF-online）、单纯超滤等治疗模式；

2.★屏幕：≥15英寸彩色多角度旋转液晶触摸屏；

3.供水压力范围：至少包含1.5~6bar，供水温度范围:至少包含 10~30℃；

4.透析液流速：至少包含300~700mL/min；

5.透析液温度：至少包含 34.0~39.0℃；

6.超滤速度：至少包含 0.50~4.00L/h；

7.血液流速调节范围：至少包含 50~600mL/min；

8.肝素泵设置范围：至少包含1.0~9.0mL/h；

9.气泡检测器：普通气泡精度≤0.05mL；

10.置换液泵设置范围：至少包含2.0~17.0L/h；

11.动脉压测量范围：至少包含-200~+300mmHg；

12.静脉压测量范围：至少包含-100~+400mmHg；            

13.TMP测量范围：至少包含-100~+400mmHg；

14.透析波压力测量范围：至少包含-400~+400mmHg；

15.★透析液浓度：至少包含12.0mS/cm～18.0mS/cm或125～151mmol；

16.具有声光报警提示功能，多种颜色报警指示灯；

17.设备具备静脉夹；

18.★设备至少包含化学剂消毒和热消毒两种，热消毒温度≥85℃；

19.设备具备消毒液吸空报警提示；

20.B液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条碳酸氢盐浓度曲线，每条曲线均可修改井存储；

21.透析波浓度可个性化调节，可预先存储≥8条透析液浓度曲线，每条曲线均可修改井存储；

22.可预先存储≥8条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储；

23.液面调整：具备静脉壶液面电动调整或自动调整功能；

24.具备全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与排除的方式；

25.管路安装完成后，触摸开始键，自动完成血液管路和透析器预冲，预冲废液在线排放，无需连接废液袋；

26.后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统运行时间>25分钟；

27.配置网络接口，可用于数据传输；

28.配置患者卡读卡器组件；

29.★具备血温监测功能。

30.★后期可增配在线血压计组件、在线清除率监测组件及在线血容计组件。
血液透析机（单泵）
1.★用于血液净化治疗，至少包含血液透析、单纯超滤等治疗模式；

2.★屏幕：≥15英寸彩色多角度旋转液晶触摸屏；

3.供水压力范围：至少包含1~6bar，供水温度范围:至少包含 10~30℃；

4.透析液流速：至少包含300~700mL/min；

5.透析液温度：至少包含 34.0~39.0℃；

6.超滤速度：至少包含 0.10~4.00L/h；

7.气泡检测器：普通气泡精度≤0.05mL；

8.漏血监测：灵敏度≤0.35mL/min；

9.动脉压测量范围：至少包含-200~+300mmHg；

10.静脉压测量范围：至少包含-100~+400mmHg；

11.透析波压力测量范围：至少包含-400~+400mmHg；

12.★透析液浓度：至少包含12.0mS/cm～18.0mS/cm或125～151mmol；

13.具有声光报警提示功能，多种颜色报警指示灯；

14.设备自身具备静脉夹；

15.设备至少包含化学剂消毒和热消毒两种，热消毒温度≥85℃；

16.设备具备消毒液吸空报警提示；

17.B液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条碳酸氢盐浓度线，每条曲线均可修改井存储；

18.透析波浓度可个性化调节，可预先存储≥8条透析液浓度曲线，每条曲线均可修改井存储；

19.可预先存储≥8条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储；

20.液面调整：具备静脉壶液面电动调整或自动调整功能；

21.具备全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与排除的方式；

22.管路安装完成后，触摸开始键，自动完成血液管路和透析器预冲，预冲废液在线排放，无需连接废液袋；

23.★后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统运行时间>25分钟；

24.配置网络接口，可用于数据传输；

25.配置患者卡读卡器组件；

26.★具备血温监测功能；

27.★后期可增配在线血压计组件、在线清除率监测组件及在线血容计组件。
